แผนกพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

วิธีปฏิบัติงาน

เรื่อง  การตรวจ HCV

WI-LAB-066

แก้ไขครั้งที่ 3

ผู้จัดทำ          ร.ท.

(ศาสตร์ศิลป์  ไชยพงศ์)

ผู้จัดการวิชาการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

1 เมษายน 2568

ผู้ทบทวน	พ.ต.หญิง

( หรรษา  จันทร์สงเคราะห์)

ผู้จัดการคุณภาพ

1 เมษายน 2568

ผู้อนุมัติ           พ.อ.

( ฉัตรมงคล   คนขยัน )

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

1 เมษายน 2568

วันที่ประกาศใช้  :  1 เมษายน 2568

- วัตถุประสงค์ของการทดสอบ(purpose of examination)

  - เพื่อตรวจหาระดับ HCV  Antigen และ Antibodies ต่อ  HCV  เชิงคุณภาพวิเคราะห์(qualitative test) ในตัวอย่าง serum และ plasma ด้วย เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ cobas e 402 ร่วมกับน้ำยา Elecsys HCV Duo

  - ตรวจหา HCV  Antigen และ Antibodies ต่อ  HCV  เพื่อคัดกรองและใช้ประกอบการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มประชาการต่างๆ  ได้แก่

- กลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

- ผู้เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยาและเสพผ่านทางการสูดดม

- ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

- กลุ่มประชากรที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

- บุคลากรทางการแพทย์

- ผู้ป่วยที่ได้รับส่วนประกอบของเลือดหรือได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปี พ.ศ. 2535

- ผู้ป่วยไตวายที่ได้การฟอกโลหิต

- บุคคลที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

- บุคคลที่เคยติดคุก

- บุคคลที่เคยใช้อุปกรณ์ที่มีโอกาสสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

- กลุ่มประชากรอื่นๆที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

- ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและหรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

- ผู้ป่วยที่มีโรคตับแข็งหรือตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ

- ผู้ป่วยที่มี extra-hepatic feature ของไวรัสตับอักเสบ ซี

- หลักการและวิธีการของขั้นตอนที่ใช้สำหรับการทดสอบ (principle and method of procedure used for examinations)

  - หลักการ (Principle) :

Sandwich Method ใช้เวลา 27 นาที

HCV Ag

- ขั้นตอน pretreatment , ซีรัมปริมาตร 30 uL. ผสมกับ 15 uL ของ Pretreatment solution เพื่อปล่อย HCV antigen ออก

- ขั้นที่ 1 :  ซีรัมปริมาตร 30 uL. , Biotinylated monoclonal antibodies  และ Monoclonal  antibodies ที่ติดฉลากด้วย ruthunium จับกับ HCV Ag เป็น sandwich complex

anti-HCV

- ซีรัมปริมาตร 12 uL., Biotinyalated HCV-specific antigen และ HCV-specific antigens ที่ติดฉลากด้วย ruthunium จับกันเป็น sandwich complext

HCV Ag/AHCV

- ขั้นที่ 2 เติม microparticles ที่เคลือบด้วย streptavidin ลงไป sandwich complex จะถูกตรึงบนผิวของ microparticles ด้วยการจับกันของ biotin-streptavidin

- ส่วนผสมทั้งหมด จะถูกดูดเข้าไปวัดปฏิกิริยาใน measuring cell ไมโครพาทิเคิล (microparticles) จะยึดติดกับผิวของอิเล็คโทรดโดยใช้แรงแม่เหล็ก สารที่ไม่มีการทำปฏิกิริยาจะถูกกำจัดออกพร้อมกับน้ำยา ProCell II M  เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่อิเล็คโทรดจะเกิดการเหนี่ยวนำให้มีการปล่อยสารเรืองแสง (chemiluminestcent emission) ซึ่งสามารถวัดค่าได้ด้วยโฟโตมัลติพลายเออร์ (photomultiplier)

ค่าที่วัดได้จากการทดสอบจะถูกคำนวณจากผล cutoff  ที่ได้จากการ calibrate ที่เครื่องนั้น ๆ  ของ

ทั้ง HCV Ag และ Anti-HCV คำนวณรวมกันเป็น HCV Duo เป็น ค่า cutoff ratio หรือ cutoff

index (COI)

  - วิธีการ(method) : ใช้วิธี  electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA”

- ลักษณะทางประสิทธิภาพ (performance characteristics)

  - คุณลักษณะด้านความแม่นยำ(Precision) : ใช้ สิ่งส่งตรวจ  และ สารควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการ ศึกษา (EP5-A3) ของ CLSI (Clinical and Laboratory Standard institute): ทำการทดสอบ 2 ครั้งแบบ duplicate ต่อวัน เป็นเวลา 21 วัน (n = 84) ได้ผลทดสอบดังตารางด้านล่างนี้

  - Analytical specificity

#### 200 ตัวอย่างถูกตรวจสอบด้วยน้ำยา Elecsys HCV Duo ซึ่งตัวอย่างนี้มาจากคนหลายกลุ่ม

  - Seroconversion sensitivity

- ชนิดตัวอย่าง (type of sample)

  - Serum จากหลอดเก็บมาตรฐาน  ไม่ควรใช้หลอดที่มี separating gel เพราะ gel อาจมีการฟุ้งออกมาปนในส่วนของ serum

  - Plasma ใช้  :  Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, CPDA, ACD และ sodium citrate plasma  จากหลอดเก็บมาตรฐาน

  - การตรวจ HCV Duo แต่ละครั้ง เครื่อง cobas e 402 จะใช้ Normal sample volume  50 ไมโครลิตร

  - ความคงตัวของตัวอย่าง

| ชนิดตัวอย่าง | อุณหภูมิ | ความคงตัว |
| --- | --- | --- |
| ตัวอย่างที่เก็บจาก living patients และ donor specimens | 20-25oC | 7 วัน |
|  | 2-8oC | 14 วัน |
|  | -20 °C | 3 เดือน แช่แข็งแล้วละลายใช้ซ้ำได้ 5 ครั้ง |
| cadaveric specimens (ตัวอย่างหลังความตาย) | 20-25oC | 1 วัน |
|  | 2-8oC | 7 วัน |
|  |  | แช่แข็งแล้วละลายใช้ซ้ำได้ 3 ครั้ง |

  - ข้อควรระวังเกี่ยวกับความคงทนของตัวอย่าง  มีดังนี้

- ถ้าสิ่งส่งตรวจมีตะกอน ต้องปั่นแยกตะกอนก่อนนำไปตรวจวิเคราะห์

- ห้ามนำสิ่งส่งตรวจไปผ่านความร้อน

- ห้ามยืดอายุการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วย Azide

- Serum/Plasma, calibrator และ control ทุกชนิดต้องมีอุณหภูมิ 20-25 °C ก่อนนำมาตรวจวิเคราะห์

- เพื่อป้องกันการระเหยของสิ่งตัวอย่าง calibrator และ control ภายในเครื่อง ควรตรวจวิเคราะห์ภายใน 2 ชั่วโมง

- ในกรณีที่ใช้ Primary tube เข้าเครื่อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิด tube อย่างเคร่งครัด

- การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

การตรวจ HCV ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนเจาะเก็บตัวอย่างเลือด แต่ถึงแม้ว่าเวลาที่เก็บตัวอย่างเลือดหรืออาหารที่รับประทานจะไม่มีผลกระทบต่อผลการตรวจ HCV แต่ความขุ่นของไขมัน(chylomicrons) ในอาหารมีผลกระทบต่อวิธีที่ใช้วิเคราะห์รายการทดสอบอื่นๆ ที่ใช้ตัวอย่างตรวจร่วมกันกับ HCV การอดอาหาร 8-16 ชั่วโมง จะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือกว่า

- ประเภทของภาชนะและสารเติมแต่ง (type of container and additives)

  - ประเภทของภาชะและสารเติมแต่งซึ่งใช้บรรจุตัวอย่างเริ่มต้นที่ส่งตรวจหา HCV ได้แก่

    - หลอดบรรจุเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด Li-Heparin Blood Collection tube (ฝาปิดหลอดสีเขียว) มี Lithium Heparin เป็นสารกันเลือดแข็ง ขนาดบรรจุ 3 mL ใช้ในงานประจำวันสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดเริ่มต้นของคนไข้จากแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกที่ส่งตรวจหา HCV

    - หลอดบรรจุเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็งซึ่งมีหรือไม่มีสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือด เช่น Clot activator Blood Collection tube (ฝาปิดหลอดสีแดง)ขนาดบรรจุ 3-4 mL ใช้ในงานประจำวันสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดเริ่มต้นของคนไข้ที่ส่งมาจากห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ห้องไตเทียม และห้องตรวจสุขภาพ

    - หลอดบรรจุเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA Blood Collection tube(ฝาปิดหลอดสีม่วง)  มี K2-EDTA  เป็นสารกันเลือดแข็ง ขนาดบรรจุ 2-3 mL ปกติจะไม่ใช้ในงานประจำวัน แต่จะใช้เฉพาะในกรณีที่ส่งตรวจ HCV แต่ไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือดในภาชนะบรรจุตาม ข้อ 6.1.1 และ 6.1.2 เท่านั้น

  - ประเภทของภาชนะและสารเติมแต่งซึ่งใช้บรรจุตัวอย่างนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์

    - หลอดบรรจุตัวอย่างเริ่มต้นขนาด 13x75 mm. ในข้อ 6.1 ที่ปั่นแยก serum หรือ Plasma แล้ว

    - Hitachi cup เป็น sample cup ที่ใช้บรรจุตัวอย่างตรวจที่แบ่งมาจากหลอดบรรจุตัวอย่างเริ่มต้น ต้องการปริมาณตัวอย่างไม่น้อยกว่า sample dead volume (100 ไมโครลิตร)

    - Hitachi micro cup เป็น Sample cup ที่ใช้บรรจุตัวอย่างที่แบ่งมาจากหลอดบรรจุตัวอย่างเริ่มต้น ต้องการปริมาณตัวอย่างไม่น้อยกว่า sample dead volume( 50 ไมโครลิตร)

    - หลอดชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็ง(Plain tube) ใช้บรรจุตัวอย่างที่แบ่งมาจากหลอดบรรจุตัวอย่างเริ่มต้น ต้องการปริมาณตัวอย่างไม่น้อยกว่า sample dead volume (500 ไมโครลิตร)

- เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นและสารเคมี (required equipment and reagents)

  - เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ : ใช้เครื่อง cobas e 402 ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่อง cobas c 303, Control unit และ Core unit เป็นระบบวิเคราะห์ที่เรียกชื่อว่า cobas pure analyzer series  ทุกส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Roche Diagnostic ประเทศเยอรมัน

  - เครื่องปั่น(Centrifuge) : ใช้สำหรับปั่นแยก Serum/Plasma ที่ความเร็วรอบในการปั่น 3,500 rpm เป็นเวลา 10-15 นาที หลังจากตั้งตัวอย่างเลือดเริ่มต้นทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีก่อนปั่น

  - น้ำยาตรวจวิเคราะห์ : ใช้น้ำยา Elecsys HCV Duo เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน(ready-to-use) บรรจุในรูปแบบ Reagent rackpack ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Roche

    - ความคงทนและวิธีการเก็บรักษา HCV Duo reagent rackpack

      - เก็บน้ำยาตั้งขวดขึ้นเสมอ เมื่อยังไม่เปิดใช้งาน

      - เก็บน้ำยาที่ 2-8 C จะมีความคงตัวจนถึงวันสิ้นอายุที่ระบุไว้ข้างภาชนะบรรจุน้ำยา

      - เมื่อน้ำยาอยู่ในเครื่อง cobas e 402

- มีความคงทนนาน 31 วัน  ถ้าวางต่อเนื่องในเครื่อง cobas e 402

    - น้ำยา HCV Duo เป็นแบบพร้อมใช้งาน โดยภายในประกอบไปด้วย

PT 	Pretreatment reagent, 1 bottle, 9.1 mL: Potassium hydroxide, pH 13.

HCVAG

M 	Streptavidin-coated microparticles (transparent cap), 1 bottle, 16.0  mL:

Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL; preservative.

R1 	Anti‑HCV -Ab~biotin, 1 bottle, 11.1  mL:

Biotinylated anti‑HCV core antibodies; TRIS buffer, pH 7.0; preservative.

R2   	Anti‑HCV-Ab~Ru(bpy)2+3 , 1 bottle, 12.0 mL:

Anti‑HCV core antibodies labeled with ruthenium complex; TRIS buffer, pH 7.0; preservative.

AHCV

M 	Streptavidin-coated microparticles (transparent cap), 1 bottle, 14.1 mL:

Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL; preservative.

R1 	HCV‑specific antigens~biotin, 1 bottle, 21.9 mL:

Biotinylated HCV‑specific antigens; HEPESc) buffer, pH 7.4; preservative.

mmol/L, pH 7.3; preservative.

R2   	HCV‑specific antigens~Ru(bpy) , 1 bottle, 18.8 mL:

HCV‑specific antigens labeled with ruthenium complex; HEPES buffer, pH

7.4; preservative.

c) HEPES = [4-(2-hydroxyethyl)-piperazine]-ethane sulfonic acid

  - สารมาตรฐาน :-

    - ใช้ Calibrators  4 ระดับ ดังต่อไปนี้

HCV AG 	HCVDUO Cal1/HCVDUO Cal 2

AHCV     	HCVDUO Cal3/HCVDUO Cal 4

    - ความคงทนและการเก็บรักษา calibrators

      - เก็บรักษา calibrator ใน snap-cap bottles(CalSet Vials) ให้ตั้งขวดขึ้นเสมอเพื่อป้องกัน calibrator solution เกาะที่ฝาปิด(snap-cap)

      - เก็บรักษาที่ 2-8 C จะมีความคงตัวจนถึงวันสิ้นอายุที่ระบุไว้ข้างขวดบรรจุ calibrator

      - หลังจากเปิดใช้แล้ว มีความคงทนที่ 2-8 C นาน 8 สัปดาห์

      - เมื่อนำออกมาจากตู้เย็นและวางอยู่ในเครื่อง cobas e 402 ที่ 20‑25 °C  แล้ว จะใช้ได้เพียงครั้งเดียว ให้ถือว่าหมดอายุทันทีหลังจากใช้งานแล้ว

  - สารควบคุมคุณภาพ : ใช้ PC HCVDUO1, PC HCVDUO2 และ PC HCVDUO3

  - อุปกรณ์ประกอบการทดสอบ(Accessories for cobas e 402)

    - ProCell II M (system solution)

    - CleanCell M (measuring cell cleaning solution)

    - Reservoir Cup  (cups to supply ProCell II M and CleanCell M)

    - Assay Tip/Assay Cup tray

    - WasteLiner (Waste bags)

    - Liquid Flow Cleaning Cup

    - PreWash Liquid Flow Cleaning Cup

    - ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean (system cleaning solution)

    - Deionized Water

    - Hitachi  cup  สำหรับใส่ตัวอย่าง กรณีไม่สามารถใช้ Primary  tube

    - Rack   ได้แก่ Rack สีดำ สำหรับวาง calibrator, Rack สีขาว สำหรับวาง control, Rack สีเทา สำหรับวางตัวอย่าง และ Rack สีเขียว ใช้เพื่อบำรุงรักษาเครื่อง

- สิ่งแวดล้อมและการควบคุมความปลอดภัย (environmental and safety controls)

  - ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

  - ใช้ความระมัดระวังการปฏิบัติงานตามหลักสากล

  - ต้องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่อาจปนเปื้อนในตัวอย่างตรวจ เช่น HIV, HBsAg เป็นต้น

  - ต้องสวมเสื้อคลุมขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะของตัวอย่างตรวจและน้ำยาตรวจวิเคราะห์

- ขั้นตอนการสอบเทียบ (calibration procedures)

  - สารมาตรฐาน ใช้ HCVDUO Cal 1-4 ที่ยังไม่หมดอายุ

HCV Ag สอบเทียบกับ WHO International Standard for Hepatitis C virus (HCV) core antigen, PEI code 129096/12.

HCV Ab ยังไม่มีสารมาตรฐานในระดับ international

  - การเตรียมสารมาตรฐาน  ตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิห้องประมาณ 15  นาที  เปิดฝาตั้งฉาก วางบน calibrator rack หรือเทใส่ Hitachi cup ที่ระบุตำแหน่งบนหน้าจอ calibrator แล้ว

  - ความถี่ของการสอบเทียบ ทำการสอบเทียบน้ำยาทุก lot หรือทุกกล่องทั้งต่างรุ่นการผลิตและ    รุ่นการผลิตเดียวกัน

ข้อแนะนำการสอบเทียบ ทุก ๆ 12 สัปดาห์ เมื่อใช้น้ำยารุ่นการผลิตเดียวกัน หรือทุก ๆ  28 วันที่ ใช้น้ำยาบนเครื่อง analyzer เเละเมื่อ IQC ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

9.4  calibrate น้ำยา A-HCV II โดยการปฏิบัติตามหัวข้อ “การทำ calibration” ในคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง Operator s manual cobas pure analyzer series(MN-LAB-065)

- ขั้นตอนของกระบวนการ (procedural steps)

  - เตรียมเครื่องมือ น้ำยา และตัวอย่างตรวจ ก่อนการตรวจวิเคราะห์

  - เตรียมเครื่องมือ น้ำยา และตัวอย่างตรวจ ก่อนการตรวจวิเคราะห์

    - วิธีการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์

      - ตรวจสอบปริมาณและเติมน้ำยา Auxiliary  ได้แก่  ProCell II M และ CleanCell M ซึ่งทำได้ทั้งในขณะเครื่องอยู่ในสถานะ Standby และ Operation หรือ Rack reception mode ส่วนการเปลี่ยนน้ำยา PreClean II M ขวดใหม่ทำได้ในขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะ Standby เท่านั้น

      - การเปลี่ยน tip และ cup tray ถาดใหม่ ทำได้ในขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะ Standby, Operation หรือ Rack reception mode

      - การเปลี่ยน Solid waste box ถังใหม่ในเครื่อง e 402 ทำได้ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะ Standby หรือ Rack reception mode เท่านั้น

      - การเติมอุปกรณ์ ให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง คู่มือภาษาไทยการใช้งานเครื่อง cobas® pure integrated solutions (MN-LAB-065)

    - วิธีการเตรียมน้ำยาวิเคราะห์ (reagent  preparation)

      - นำ  reagent rackpack ออกจากตู้เย็น ตั้งทิ้งไว้ให้ได้อุณหภูมิห้อง เปิดฝาน้ำยาและตรวจสอบว่าไม่มีฟองอากาศในน้ำยาทั้งสามขวด แล้วจึงปิดฝาโดยไม่ต้องกดให้แน่น

      - เขียนวันเปิดใช้บน reagent rackpack ก่อนนำเข้าเครื่อง และลงบันทึกการเปิดใช้น้ำยาแต่ละ Cassette ในแบบบันทึกการนำออกมาใช้งานน้ำยา สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม และสิ่งอุปกรณ์อื่นๆ (FM-LAB-0187)

      - การเติมน้ำยา ให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง คู่มือภาษาไทยการใช้งานเครื่อง cobas® pure integrated solutions (MN-LAB-065)

    - การเตรียมตัวอย่างตรวจ

- สิ่งส่งตรวจต้องไม่อยู่ในลักษณะเข้าเกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

- สิ่งส่งตรวจมีสารรบกวนปฏิกิริยาได้ไม่เกินตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 13. สารรบกวนการทดสอบ

- เมื่อปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ Serum/Plasma แล้ว ที่ด้านบนผิวของสิ่งส่งตรวจต้องไม่มีฟองอากาศหรือก้อนไฟบรินลอยอยู่ และส่วนที่เป็น Serum/Plasma ควรมีปริมาตรอย่างน้อย 500 µL

  - ถ้ายังไม่มีการสอบเทียบน้ำยา HCV  Lot ที่ใช้งานอยู่ ให้ดำเนินการตามข้อ 9.

  - ถ้ายังไม่มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุมคุณภาพในรอบวันนั้น ให้ดำเนินการตามวิธีการในข้อ 11.

  - นำตัวอย่างผู้ป่วยเข้าเครื่อง cobas e 402 ผ่าน core unit ของเครื่อง cobas pure analyzer series โดยสามารถใช้ Primary tube ขนาด 13x75 mm. ที่มีตัวอย่างไม่น้อยกว่า 500 ไมโครลิตร(sample dead volume 500 uL) วางบน Rack สีเทา(กรณีไม่เร่งด่วน)หรือ Rack สีแดง(กรณีต้องการผลด่วน) หรือใช้ Automatic pipette ดูดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร(sample dead volume 100 uL) ใส่ใน Sample cup (Hitachi cup) วางบน Rack

  - สั่งทำการตรวจวิเคราะห์และเรียกดูผลตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง Operator's manual cobas pure analyzer series(MN-LAB-065) โดยเครื่อง cobas e 402 จะทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบอัตโนมัติ ตาม test-specific parameters ที่กำหนดไว้ใน  reagent barcode

  - รายงานผล เป็น reactive หรือ non-reactive พร้อมแสดงค่า cutoff-index (COI; signal sample/cutoff).

- ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ (quality control procedures)

  - ข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพ

ให้อ้างอิงรายละเอียดจากระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลการวิเคราะห์  (WP-LAB-21)

    - Internal Quality Control ที่ใช้ Elecsys PreciControl HCV ประกอบด้วย PC HCVDUO1, PC HCVDUO2 และ PC HCVDUO3  ค่าความเข้มข้นที่แน่นอนของน้ำยาแต่ละรุ่นการผลิต (lot-specific) จะถูกใส่ข้อมูลไว้ในแถบรหัส (barcode card และ barcode transfer sheet) ผลการควบคุมคุณภาพต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด ผลการทดสอบของผู้ป่วยจึงจะเชื่อถือได้

    - ไม่ต้องมีขั้นตอนในการ download ข้อมูล lot ของคอนโทรล เนื่องจากเครื่อง cobas e 402 สามารถอ่านข้อมูลจาก barcode ของ control ได้  ผลการควบคุมคุณภาพถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Control unit ในเมนู Control   และมีโปรแกรม  TIQCon ช่วยบันทึกและประมวลผลข้อมูลการควบคุมคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย

    - การเตรียมตัวอย่าง Internal quality control

      - สารควบคุมคุณภาพ Elecsys PreciControl HCV เป็นแบบพร้อมใช้งาน และออกแบบขวดที่บรรจุมาให้เข้ากับระบบที่ใช้

      - สารควบคุมคุณภาพ ควรตั้งทิ้งไว้ในเครื่องวิเคราะห์ในระหว่างการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพเท่านั้น หลังการใช้งาน ให้ปิดฝาขวดทันที และเก็บในแนวตั้งที่ 2-8 องศาเซลเซียส

      - เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบจากการระเหยได้ จึงไม่ควรทำการควบคุมคุณภาพโดยใช้สารควบคุมขวดเดียวกัน เกินกว่า 7 ครั้ง

      - ควรทำการควบคุมคุณภาพอย่างน้อยทุก ๆ 24 ชั่วโมง เมื่อมีการใช้น้ำยา

  - วิธีการควบคุมคุณภาพ

    - ให้นำ PC HCVDUO1, PC HCVDUO2 และ PC HCVDUO3  ออกมาจากตู้เย็นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (อุณหภูมิ 20 - 28 องศาเซลเซียส) ไม่น้อยกว่า 15 นาที กลับขวดไปมาเบา ๆ เพื่อให้ตัวอย่างของสารควบคุมคุณภาพเป็นเนื้อเดียวกันก่อนการนำเข้าเครื่อง

    - สั่งให้เครื่องทำ control โดยการปฏิบัติตามหัวข้อ “การทำ Control” ในคู่มือปฏิบัติงาน Operator s manual cobas pure analyzer series(MN-LAB-065)

    - ติดตามตรวจสอบผล IQC  ของการทดสอบ HCV ด้วยกฎการควบคุมคุณภาพ(control rule)  เนื่องการทดสอบ HCV เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ(Qualitative)  ที่สามารถอ่านผลเป็นเชิงกึ่งปริมาณ(Semi-Quantitative)  ต้องพิจารณาความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้กฎการควบคุมต่างๆ จึงกำหนดระดับและกฎเกณฑ์ของการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพการทดสอบ HCV ดังต่อไปนี้

      - ระดับจับตามอง(warning Limit) :  โดยใช้กฎ  ±2SD

      - ระดับที่ต้องปฏิบัติการแก้ไข(Action Limit) : โดยใช้กฎ ±3SD, 22S

      - Shift and Trend :-

- Shift หมายถึง การที่ผล QC ตกอยู่เหนือหรือใต้ mean  6 ค่าติดต่อกัน แม้ว่าค่าจะยังคงอยู่ภายใน ±1SD หรือ ±2SD อาจเกิดจากเปลี่ยนชุดตรวจ Lot ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีการปรับแก้เครื่องมือ หรือเปลี่ยน calibrator เป็นต้น

- Trend หมายถึง ความผิดปกติมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป พบค่า QC ค่อยๆ ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6 ค่า ติดต่อกัน ซึ่งอาจเกิดจากการเสื่อมของเครื่องมือหรือชุดตรวจ  เป็นต้น

      - การติดตามความเปลี่ยนแปลงโดยคำนวณข้อมูลสะสม : ได้แก่

- ค่า Mean ของข้อมูลสะสมมีการเปลี่ยนแปลง อาจสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าเดิม ซึ่งกระทบต่อ Accuracy อาจเกิดจาก การปรับแงตงเครื่องมือ   เปลี่ยน Lot ชุดตรวจหรือ calibrator หรือ Kit control

- SD, CV ของข้อมูลสะสมเปลี่ยนแปลง อาจกว้างขึ้นหรือแคบลงกว่าเดิม บ่งชี้ว่าความแม่นยำของระบบวิเคราะห์เปลี่ยนไปจากเดิม  อาจเกิดจาก เครื่องมือเสื่อม  เปลี่ยนบุคลากรใหม่ เครื่องมือหรือชุดตรวจไม่เหมือนเดิม

    - เมื่อผลการทำ IQC มีการละเมิดกฎการควบคุมคุณภาพ (out of control) และผลการทดสอบ HCV มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญให้ผู้จัดการคุณภาพพิจารณาสั่งงดออกผลการตรวจตัวอย่างผู้ป่วย ผู้จัดการวิชาการเคมีคลินิกและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขและทวนสอบลักษณะประสิทธิภาพ  ลงบันทึกรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขที่ทำไปเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขกรณีผล IQC ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ (FM-LAB-025)

หมายเหตุ : TIQCon is Web base peer group comparison tool(inter-laboratory) for Roche SWA customers using Roche manufactured controls.

- ขั้นตอนการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparisons)

การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparisons) ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลการวิเคราะห์  (WP-LAB-21)  โดยมีข้อกำหนดและเกณฑ์คุณภาพที่สำคัญ  ดังนี้

  - ให้ห้องปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (EQA/PT for Hepatitis C Virus Serology Testing) หน่วยงานผู้จัด: คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

  - ผู้ตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในขณะนั้นดำเนินการตรวจวิเคราะห์หาค่า HCV โดยการตรวจพร้อมกันไปกับการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยในงานประจำวันไม่เกินวันกำหนดส่งรายงานที่ระบุไว้ในแบบรายงานผล

  - บันทึกส่งรายงานผล online เข้าประเมิน(submit results)

  - เมื่อโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการตรวจ HCV  ประเมินผลเสร็จแล้ว ให้ Download รายงานผลมาเก็บไว้ใช้ทบทวนประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ

  - ผู้จัดการวิชาการเคมีคลินิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อหารือกันเมื่อผลประเมินการทดสอบความชำนาญการตรวจ HCV ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือเป้าหมายที่กำหนด วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และบันทึกมาตรการแก้ไข/ป้องกันในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขกรณีผล EQA ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ (FM-LAB-020)

- สิ่งรบกวน (interferences)

ส่วนประกอบต่อไปนี้ไม่รบกวนการทดสอบ (รบกวนผลการวิเคราะห์ไม่เกิน ±10%)

- Bilirubin ≤ 616 µmol/L หรือ ≤ 36 mg/dL

- Hemoglobin ≤ 0.341 mmol/L or ≤ 550 mg/dL

- Intralipid ≤ 2000 mg/dL

- Biotin  ≤ 4912 nmol/L or ≤ 1200 ng/mL

- Rheumatoid factors ≤ 1200 IU/mL

ไม่พบ high-dose hook effect ในการทดสอบ HCV Duo

มีการทดสอบกับยาที่ใช้ทั่วไป 12 ชนิดที่มีขายในท้องตลาด และอีก 5 ชนิด  ไม่พบการรบกวน

| Compound | Contratration tested mg/L |
| --- | --- |
| Acetylcystein | ≤ 150 |
| Itraconazol | ≤ 20 |
| Phenylbutazon | ≤ 20 |
| Doxycyclin | ≤ 17 |
| Acetylsalicyl acid | ≤ 330 |

- ยากลุ่มพิเศษที่ใช้กับการรักษา Hepatitis B, C และ HIV ไม่มีพบการรบกวน

| Compound | Concentration tested mg/L |
| --- | --- |
| PEGylated Interferon-alpha-2a | ≤ 0.18 |
| Dolutegravir | ≤ 30 |
| Abacavir | ≤ 600 |
| Elvitegravir | ≤ 150 |
| Raltegravir | ≤ 800 |
| Fumarate/Emitricitabine | ≤ 240 |
| Entecavir | ≤ 0.33 |
| Tenofovir | ≤ 300 |
| Lamivudine | ≤ 300 |

- อาจพบการรบกวนแม้จะมีโอกาสน้อยมาก ๆ จากการที่มี titers ของแอนติบอดีที่จำเพาะ กับแอนติบอดี ของการทดสอบ หรือจำเพาะกับสเตรปตาไวดินหรือรูทิเนียมในอัตราส่วนที่สูงมาก สามารถลดผลกระทบเหล่านี้ได้ด้วยการออกแบบการทดสอบที่เหมาะสม

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรค ควรทำการประเมินผลการทดสอบร่วมกับประวัติทาง การแพทย์ของผู้ป่วย รวมถึงผลการตรวจทางคลินิกและผลการวินิจฉัยอื่นๆร่วมด้วย

- ผลที่ negative ไม่สามารถบ่งชี้ว่าไม่มีการติดเชื้อ สิ่งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วยระยะเริ่มต้นหรือระยะท้ายของโรคอาจจะให้ผลเป็น negative รวมทั้งมี unknown HCV variants ที่ให้ผลเป็นลบได้เช่นเดียวกัน

- หลักการของของขั้นตอนการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องอาทิความไม่แน่นอนของการวัด(principle of procedure for calculating results including, where relevant, the measurement uncertainty of measured quantity values)

  - การคำนวณให้ได้ผลวิเคราะห์

เครื่อง  cobas e 402 คำนวณความ COI  HCV Ag, AHCV และ HCV Duo  จาก cutoff ที่ได้จากการสั่ง calibrate ซึ่งมีการปรับตามองค์ประกอบของเครื่องและน้ำยาให้อัตโนมัติ

  - การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด -

- ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก (biological reference intervals or clinical decision values)

Negaive   ซึ่งมีค่า Cutoff-index <0.9

- ช่วงที่รายงานผลการทดสอบได้ (reportable interval of examination results)

ค่า AMR (Analytical Measurement Range)

-

- คำแนะนำสำหรับการพิจารณาผลเชิงปริมาณเมื่อผลไม่ได้อยู่ในช่วงการวัด                     (instructions for determining quantitative results when a result is not within the measurement interval)

-

- ค่าวิกฤติ/ค่าแจ้งเตือน/ที่เหมาะสม (alert/critical values, where appropriate)

-

- การแปลผลทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ (laboratory clinical interpretation)

19.1 การแปลผลค่า Cutoff-index ของตัวอย่างตรวจ

Cutoff-index <0.9 แปลผลเป็น non-reactive

Cutoff-index ≥ 0.9 แต่ < 1.0 แปลผลเป็น considered borderline

Cutoff-index ≥ 1.0 แปลผลเป็น reactive

  - เป็น reactive หรือ borderline ควรทำการทดสอบซ้ำอีกสองครั้งโดยใช้น้ำยา Elecsys HCV Duoถ้าได้ผล non-reactive ทั้งสองกรณี ให้รายงานผลเป็น negative สำหรับ HCV  แต่ถ้ามีครั้งใดครั้งหนึ่งได้ผลเป็น reactive หรือ borderline ให้ทำการทดสอบเสริม(supplemental methods) เพิ่มเติม เช่น  immunoblot หรือ การตรวจหา HCV RNA   หากวิธีทดสอบเสริมยังให้ผลไม่ชัดเจน  แนะนำให้ทำการตรวจติดตามต่อ

  - เนื่องจาก HCV มีช่วงระยะเวลาการฟักเชื้อที่ยาวนาน ผล Negative อาจพบได้ในช่วงติดเชื้อระยะแรกๆ หากสงสัยการติดเชื้อ HCV แบบเฉียบพลัน การตรวจ HCV RNA โดยวิธี PCR จะบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ HCV ได้

  - การแปลผลและรายงานผลการทดสอบ HCV  ให้รายงานผลเป็น Non-reactive,  Reactive

  - ในการทดสอบ HCV ห้องปฏิบัติการควรหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า Positive กับผลที่เป็นการตรวจเบื้องต้นเพียงอย่างเดียว โดยยังไม่ได้ทำการทดสอบเสริมเพื่อช่วยยืนยันผลเพิ่มเติม

  - การรายงานผล HCV Reactive  ใช้เฉพาะกับการตรวจพบปฏิกิริยาของวิธีตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่ตรวจเพียงชุดตรวจเดียว

  - การตรวจพบ HCV แอนติบอดี บ่งชี้ถึงการติดเชื้อ HCV ณ เวลาปัจจุบัน หรือ เคยติดเชื้อมาก่อน แต่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน แบบเรื้อรัง หรืออยู่ระหว่างการรักษา เป็นที่ทราบกันว่าวิธีตรวจ HCV ในปัจจุบันที่มีกันอยู่ไม่ไวพอที่จะตรวจเชื้อแฝงในเลือดทั้งหมด ระดับของแอนติบอดีอาจต่ำกว่าความสามารถในการตรวจพบของวิธีตรวจ หรือแอนติบอดีของผู้ป่วยไม่ทำปฏิกิริยากับแอนติเจนในการทดสอบ

  - ผล HCV เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแยกการติดเชื้อที่ยังดำเนินอยู่ (current active infection) ออกจากผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้ว(past HCV infection) ดังนั้นการตรวจทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่อหา HCV-RNA เชิงคุณภาพ (qualitative HCV-RNA) จึงมีความสำคัญเพื่อยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อ HCV ที่ยังดำเนินอยู่ รวมทั้งการตรวจเชิงปริมาณ (quantitative HCV หรือ viral load) ซึ่งมีความสำคัญในการติดตามผลการรักษา

  - ไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 185 ล้านคน ในแต่ละปี โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 399,000 คนจากตับแข็งและมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เป็นไวรัสชนิด RNA ที่มีลักษณะเป็นแบบ linear, single strand จัดอยู่ในกลุ่ม flaviviridae ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากการปนเปื้อนทางกระแสเลือด การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ได้รับการตรวจคัดกรองที่ไม่ดีพอ การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ใช้สารเสพติด และการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งทำให้เกิดตับอับเสบในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ อัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังขึ้นกับอายุของบุคคลเพศ เชื้อชาติ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ผู้ป่วยร้อยละ 15-25 จะสามารถกำจัดเชื้อเองได้ (spontaneous recovery) และตรวจไม่พบตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV-RNA) ในกระแสเลือด แต่ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV antibodies) ในกระแสเลือดได้ซึ่งอาจตรวจพบได้นานตลอดชีวิตหลังการติดเชื้อครั้งแรก ส่วนอีกร้อยละ 75-85 จะมีการดำเนินโรคกลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะตรวจพบตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด โดยจะตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบซีและ HCV-RNA ได้มากกว่าร้อยละ 90 หากไม่ได้รับการรักษา ประมาณร้อยละ 15-30 ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจะเป็นโรคตับแข็ง(cirrhosis) ภายในระยะเวลา 20 ปี(1) และเกิดมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma; HCC) ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 1-3 ต่อปี

  - การประเมินผู้ป่วยที่ตรวจซีรัม anti-HCV ให้ผลบวก ตามแนวทางการดูแลรักษาผูป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561(Thailand Practice Guideline for Management of Chronic Hepatitis C 2018)

  - ตรวจ HCV core antigen (HCV Ag) หรือปริมาณ HCV RNA ด้วยวิธีการตรวจที่มีความไวที่สามารถตรวจพบ HCV RNA ได้อย่างน้อย 15 IU/mL ในเลือดเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

  - หากตรวจไม่พบ HCV Ag หรือ HCV RNA ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 3-6 เดือนถัดมา

  - ถ้าไม่พบ HCV Ag หรือ HCV RNA แสดงว่าเป็นภาวะบวกปลอม (false positive) หรือหายจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีแล้ว ให้คำแนะนำและไม่ต้องตรวจ ติดตามต่อ

  - หากตรวจพบ HCV Ag หรือ HCV RNA แสดงว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ให้ประเมินดังนี้

  - ตรวจเลือดประเมินสภาพและการทำงานของตับ (Liver Function Test; LFT), CBC, coagulogram

  - ตรวจ HBsAg, anti-HBc, HIV Ab และ HAV Ab

  - ตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อประเมินดูสภาพและระยะโรคของตับ

  - ประเมินความรุนแรงของพังผืดในเนื้อตับ

  - ประเมินโรคร่วมอื่นๆ เพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย

  - ตรวจสายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV genotype) เพื่อวางแนวทาง การรักษา

  - ข้อแนะนำให้ตรวจ HCV RNA แม้ว่าการทดสอบ anti-HCV เบื้องต้นให้ผลลบ ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสตับ ซี ระยะแรก (acute hepatitis C) และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกัน บกพร่อง ได้แก่ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วย HIV หรือผู้ป่วยที่ได้ยากดภูมิคุ้มกัน

- แหล่งที่มาของค่าแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น (potential sources of variation)

  - น้ำยา (Reagent)

    - เสื่อมสภาพจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ

    - เปลี่ยน lot ใหม่, เปลี่ยน HCV Duo cassette อันใหม่

    - มีฟองอากาศ ปริมาตรไม่เพียงพอ

    - เก็บรักษา HCV Duo cassette โดยไม่ตั้งให้ตรงอาจทำให้เกิดฟองอากาศ

  - สารสอบเทียบ (Calibrator)

- เทคนิคการละลาย เช่น ละลายผิดสัดส่วน, เทคนิคในการเตรียมผิดพลาด(การไปเปตต์, ระยะเวลาในการละลายสั้นหรือยาวเกินไป ควรใช้ระยะเวลาในการละลายประมาณ 40 นาทีโดยใช้เทคนิคตามคำแนะนำของผู้ผลิต), การละลายสารสอบเทียบที่แช่แข็งให้ได้อุณหภูมิห้อง(freeze-thaw)ใช้เวลานานเกินไปหรือเร็วเกินไป, ตัวทำละลายสกปรก(ควรใช้ Purified Water Diluents หรือ reagent grade water), ความไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากผสมให้เข้ากันไม่ดีตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมไปจนถึงการผสมให้เข้ากันไม่ดีก่อนการตรวจวัดค่าของ calibrator

- มีการระเหยเนื่องจากการบรรจุ calibrator ปริมาณน้อยใน sample cup ร่วมกับการตั้งทิ้งไว้นาน หรือนำ Calibrator ที่เหลือซึ่งผ่านการใช้แล้วมาใช้สอบเทียบซ้ำอีก

- เปลี่ยน lot ใหม่

- เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ

- มีฟองอากาศ

- ใช้ Blank ไม่เหมาะสม

  - เครื่องมือ (Analyzer)

- แหล่งกำเนิดแสง (source lamp) เสื่อมตามอายุการใช้งาน

- ท่อนำส่งน้ำยาที่ต่อเชื่อมกับ reagent probe อุดตัน ตีบ ขาดความยืดหยุ่น

- Cuvette สกปรก

- probe สกปรก

- กระแสไฟฟ้าไม่คงที่

- เลยเวลา Calibration (การทำ Re-calibration ไม่ควรเกิน 28 วัน สำหรับน้ำยา A-HCV II Lot เดิมและ ไม่เกิน 7 วัน สำหรับน้ำยาที่ใช้งานอยู่กล่องเดิม)

- Measurement syringe รั่ว/เสื่อม

- หลังการทำ preventive maintenance ครั้งใหญ่ หรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ เช่น source Lamp, reagent probe, sample probe แล้วไม่ได้ calibration ใหม่

- ทำ maintenance check  หรือทำ preventive maintenance เลยวงรอบหรือไม่ทำตามเงื่อนไขคำแนะนำที่ผู้ผลิตเครื่องมือกำหนด

  - ตัวอย่างที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ (Sample)

- ตัวอย่างมีการ clot ในระหว่างการตรวจวิเคราะห์ในเครื่องวิเคราะห์

- ตัวอย่างมีการระเหยเนื่องจากตั้งทิ้งไว้นานเกินไปก่อนถูก sample probe ดูดไปตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะกรณีที่มีการแบ่งตัวอย่างปริมาณน้อยใส่ Hitachi cup/Hitachi micro cup

- เอกสารอ้างอิง (references)

  - ใบแทรกน้ำยา Elecsys HCV Duo (PI-LAB-103)

  - คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง Operator's manual cobas pure analyzer series (MN-LAB-065)

  - ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการกระบวนการทดสอบ (WP-LAB-20)

  - ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลการวิเคราะห์  (WP-LAB-21)

- ภาคผนวก

| วัน/เดือน/ ปี | ฉบับแก้ไขครั้งที่ | รายละเอียด | ผู้จัดทำ/ ผู้แก้ไข | ผู้ทบทวน/ ผู้รับรอง | ผู้อนุมัติใช้ | วันที่ประกาศใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 พ.ย.62 | 0 | ฉบับแรก | นายศาสตร์ศิลป์ฯ | ร.ต.หญิง อรกัญญา | พ.อ. ฉัตรมงคล | 11 พ.ย.62 |
| 1 พ.ย. 63 | 1 | แก้ไขทั้งฉบับ | ร.ต.ศาสตร์ศิลป์ฯ | ร.ต.หญิง อรกัญญา | พ.อ. ฉัตรมงคล | 1 พ.ย. 63 |
| 1 พ.ย. 64 | 1/2 | แก้ไข ข้อ 13 สิ่งรบกวน (interferences) | ร.ต.ศาสตร์ศิลป์ฯ | ร.ต.หญิง อรกัญญา | พ.อ. ฉัตรมงคล | 1 พ.ย. 64 |
| 1 พ.ย. 65 | 2 | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข | ร.ต.ศาสตร์ศิลป์ฯ | ร.ท.หญิง อรกัญญา | - | - |
| 1 ก.พ. 66 | 2 | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข | ร.ต.ศาสตร์ศิลป์ฯ | ร.ท.หญิง อรกัญญา | - | - |
| 1 เม.ย.67 | 2 | ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข | ร.ท.ศาสตร์ศิลป์ฯ | ร.ท.หญิง อรกัญญา | - | - |
| 1 เม.ย.68 | 3 | แก้ไขทั้งฉบับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องตรวจวิเคราะห์ จาก cobas e 601 เป็น cobas e 402 และเปลี่ยนน้ำยาตรวจวิเคราะห์จาก Anti-HCVII เป็น HCV Duo | ร.ท.ศาสตร์ศิลป์ฯ | พ.ต.หญิงหรรษา | พ.อ. ฉัตรมงคล | 1 เม.ย. 68 |